ANÁLISIS EN MODO DE FALLOS Y SUS EFECTOS EN LA ASISTENCIA SANITARIA

TRASLADO DE UN PACIENTE DESDE EL QUIRÓFANO A REANIMACIÓN

# Unidad de Anestesia y Reanimación

# Enfermería Bloque Quirúrgico

# HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

# PREÁMBULO

Grupo de análisis de los modos de fallo y sus efectos del proceso de traslado de pacientes entre el Bloque Quirúrgico y la Unidad de Reanimación.

(15/01/08)

Patrocinio: Jefe de Área de Anestesia, Reanimación y Cuidados Críticos.

Autoridad: El grupo puede realizar sugerencias para mejorar el proceso actual de traslado de pacientes desde el quirófano a Reanimación.

Objetivo principal del grupo: Mejorar el proceso actual de traslado de todos los pacientes adultos y pediátricos sometidos a un procedimiento anestésico en el bloque quirúrgico de la Fundación Hospital Alcorcón, de manera que el proceso sea diligente y aumente la seguridad del paciente.

Objetivos intermedios del grupo: Realización de un diagrama exacto de flujo del traslado de pacientes desde el quirófano a Reanimación; utilización de la técnica de análisis de los modos de fallos y sus efectos para priorizar el riesgo; y proposición de un plan para reducir la posibilidad de error.

Recursos: Revisar la información sobre incidentes ocurridos durante el traslado de los pacientes. Revisar las prácticas y procedimientos actuales en la Fundación Hospital Alcorcón. Revisar la literatura científica actual sobre prevención de errores y eventos adversos durante el traslado de los pacientes entre el quirófano y la unidad de reanimación.

Restricciones y condiciones: La implantación de las medidas sugeridas debe ser posible preferiblemente con el personal existente.

Plazo temporal para completar el análisis: 8 semanas desde la formación del grupo hasta la finalización del proyecto; informes escritos quincenales enviados al patrocinador.

# Miembros del grupo:

Líder del grupo.

Facilitador o colíder del grupo.

Secretario del grupo.

Miembros: enfermeras de quirófano y Reanimación, anestesistas.

# Consultores:

# Supervisores, celadores, unidad de calidad.

# Análisis en modo de fallos y sus efectos. Etapas 1 y 2

Etapa 1. Definición de objetivo.

# Este análisis en modo de fallos y sus efectos se centra en:

Traslado de un paciente desde el quirófano a reanimación. Incluye pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos o diagnósticos, realizados bajo cualquier tipo de anestesia y con independencia de las necesidades de monitorización o ventilación durante el traslado.

Etapa 2. Constitución del equipo.

Número de AMFE: 	1/08

Fecha de comienzo: 	15/01/08

Fecha de finalización:	29/10/08

# Miembros del equipo

1. Alfonso Andueza Artal.

2. Nuria Fernández Mañero

3. Marta Jiménez Arribas

4. Irene Portero Larragueta

5. Antonio Bartolomé Ruibal

¿Están representadas todas las áreas afectadas?	SÍ

(Representación de bloque quirúrgico y unidad de reanimación).

# ¿Están todos los niveles y tipos de conocimiento representados en el equipo?   NO

(Están representados dos adjuntos de anestesista [quirófano y reanimación], un residente de anestesia y dos enfermeras de bloque quirúrgico [una de ellas trasladada recientemente desde reanimación]). No hay representación de celadores aunque se ha consultado frecuentemente con ellos.

# Etapa 3. Descripción gráfica del proceso.

# Diagrama de flujo: Traslado de paciente desde quirófano a reanimación.

Etapa 4: Modos de fallo.

FASE1. Preparación del traslado.

| Modo de fallo | Error | Causas potenciales | Severidad | Probabibilidad | Puntuación | Proceder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bala de oxígeno no disponible |  |  | 1 | 1 | 1 | No |
| Bala de oxígeno vacía |  |  | 4 | 1 | 4 | No |
| Bala de oxígeno defectuosa |  |  | 4 | 1 | 4 | No |
| Caída de bala de oxígeno |  |  | 3 | 2 | 6 | Sí |
|  | 1A1 | Falta de formación | 3 | 1 | 3 | Sí |
|  | 1A2 | Falta de elementos de protección | 3 | 1 | 3 | Sí |
|  | 1A3 | Falta de medios de transporte | 3 | 2 | 6 | Sí |
| Bala de gas equivocado |  |  | 3 | 1 | 3 | No |
| Mascarilla o gafas nasales no disponibles |  |  | 1 | 2 | 2 | No |
| Monitor de transporte no disponible o incompleto |  |  | 1 | 4 | 4 | No |
| Monitor averiado |  |  | 1 | 2 |  |  |
| Cama paciente crítico no disponible |  |  | 2 | 3 | 6 | No |
| No petición de cama paciente crítico |  |  | 1 | 2 | 2 | No |
| Respirador de transporte no disponible |  |  | 1 | 2 | 2 | No |
| Respirador de transporte averiado |  |  | 1 | 2 | 2 | No |
| Bomba de infusión no disponible |  |  | 4 | 1 | 4 | No |
| Bomba de infusión inoperante |  |  | 3 | 1 | 3 | No |
| Cama de paciente no preparada |  |  | 1 | 3 | 3 | No |
| Falta de empapador o empapador mal colocado |  |  | 3 | 4 | 12 | Sí |
|  | 1A4 | No codificación de material gastado / falta de reposición | 3 | 2 | 6 | No |
|  | 1A5 | Falta de formación de personal | 3 | 4 | 12 | Sí |
| Retraso en la introducción de la cama |  |  | 1 | 3 | 3 | No |
| Cama mal colocada o desnivelada |  |  | 1 | 4 | 4 | No |
| No comunicación del traslado |  |  | 2 | 4 | 8 | Sí |
|  | 1C1 | Olvido | 2 | 4 | 8 | Sí |
|  | 1C2 | Línea telefónica ocupada | 2 | 2 | 4 | No |
|  | 1C3 | Avería teléfono de quirófano | 2 | 2 | 4 | No |

# FASE 2: Movilización del paciente a la cama

| Modo de fallo | Error | Causas potenciales | Severidad | Probabibilidad | Puntuación | Proceder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema Multimover Plus no disponible |  |  | 1 | 4 | 4 | No |
| Desconexión accidental de sonda vesical |  |  | 2 | 2 | 4 | Sí |
|  | 2A1 | Falta de liderazgo y no asignación de tareas | 2 | 2 | 4 | Sí |
| Extracción accidental de drenajes quirúrgicos |  |  | 3 | 2 | 6 | Sí |
|  | 2A2 | Olvido | 3 | 2 | 6 | Sí |
|  | 2A3 | Inexperiencia | 3 | 1 | 3 | No |
|  | 2A4 | Falta de liderazgo y no asignación de tareas | 3 | 1 | 3 | Sí |
| Extracción accidental de SNG |  |  | 2 | 2 | 4 | Sí |
|  | 2A5 | SNG mal fijada | 2 | 2 | 4 | Sí |
|  | 2A6 | Falta de liderazgo y no asignación de tareas | 2 | 1 | 2 | Sí |
| Extracción accidental de vía venosa |  |  | 2 | 4 | 8 | Sí |
|  | 2A7 | Olvido | 2 | 2 | 4 | Sí |
|  | 2A8 | Inexperiencia | 2 | 2 | 4 | No |
|  | 2A9 | Falta de liderazgo y no asignación de tareas | 2 | 1 | 2 | Sí |
|  | 2A10 | Vía venosa mal fijada | 2 | 4 | 8 | Sí |
|  | 2A11 | Sistema de suero enredado con soportes de la mesa | 2 | 4 | 8 | Sí |
| Extracción accidental de vía arterial |  |  | 2 | 2 | 4 | No |
| Extubación accidental |  |  | 4 | 1 | 4 | No |
| Desconexión accidental |  |  | 4 | 2 | 8 | Sí |
|  | 2B1 | Prisa | 4 | 1 | 4 | Sí |
|  | 2B2 | Inexperiencia | 4 | 2 | 8 | No |
|  | 2B3 | Respirador alejado | 4 | 2 | 8 | No |
|  | 2B4 | Falta de comprobación de conexiones | 4 | 2 | 8 | Sí |
| Caída del paciente |  |  | 3 | 1 | 3 | Sí |
|  | 2B5 | Prisa | 3 | 1 | 3 | Sí |
|  | 2B6 | Falta de personal | 3 | 1 | 3 | No |
|  | 2B7 | Inexperiencia | 3 | 1 | 3 | No |
|  | 2B8 | Falta de liderazgo y asignación no definida | 3 | 1 | 3 | Sí |
|  | 2B9 | Cama con freno averiado | 3 | 1 | 3 | Sí |
|  | 2B10 | Cama no frenada por olvido | 3 | 1 | 3 | Sí |
| Caída de bomba de infusión |  |  | 4 | 1 | 4 | Sí |
|  | 2B11 | Prisa | 4 | 1 | 4 | Sí |
|  | 2B12 | Inexperiencia | 4 | 1 | 4 | No |
|  | 2B13 | Avería sistema sujección | 4 | 1 | 4 | No |
|  | 2B14 | Ausencia de pie de suero | 4 | 1 | 4 | No |
|  | 2B15 | Caída de pie de suero | 4 | 1 | 4 | Sí |

| Modo de fallo | Error | Causas potenciales | Severidad | Probabibilidad | Puntuación | Proceder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fallo de bomba de infusión |  |  | 4 | 2 | 8 | Sí |
|  | 2B16 | Batería descargada | 3 | 2 | 6 | Sí |
|  | 2B17 | Avería de bomba | 3 | 1 | 3 | Sí |
|  | 2B18 | Mal mantenimiento | 3 | 1 | 3 | Sí |
| Caída de sistema de drenaje pleural |  |  | 1 | 1 | 1 | No |
| Bala de oxígeno cerrada |  |  | 4 | 2 | 8 | No |
| Caída bala de oxígeno |  |  | 3 | 3 | 9 | Sí |
|  | 2C1 | Falta de formación | 3 | 2 | 6 | Sí |
|  | 2C2 | Inexperiencia | 3 | 2 | 6 | Sí |
|  | 2C3 | Falta de soporte en cama | 3 | 3 | 9 | Sí |
|  | 2C4 | Falta de medios de transporte | 3 | 3 | 9 | Sí |
|  | 2C5 | Soporte no ergonómico | 3 | 3 | 9 | Sí |
| Selección errónea de FIO2 en la mascarilla |  |  | 1 | 2 | 2 | No |
| Fuga en sistema de oxigenoterapia |  |  | 1 | 1 | 1 | No |
| Mal funcionamiento del ventilador de transporte |  |  | 3 | 2 | 6 | Sí |
|  | 2C6 | Mala conexión entre respirador y bala | 3 | 2 | 6 | Sí |
|  | 2C7 | Falta de comprobación previa | 3 | 2 | 6 | Sí |
|  | 2C8 | Avería del respirador | 3 | 2 | 6 | Sí |
| Falta de abrigo del paciente |  |  | 1 | 4 | 4 | No* |

*No obstante la baja puntuación, se recomienda definir un stock de ropa de cama de abrigo en quirófano. Además, verificar que los pacientes que bajan de planta vienen con la ropa de cama establecida (sábana y colcha).

Recomendaciones de mantenimiento preventivo según manuales de usuario de las bombas de infusión (no disponemos de guías de servicio):

- Bomba volumétrica IVAC 598 (Instrucciones para el uso):

Página 9. Puesta en marcha / Verificación operacional: “Pulse el interruptor ON/OFF para encender la bomba. Verifique que todos los segmentos LED de la pantalla se encienden momentáneamente y que la bomba emita un “bip”. Esto confirma que la bomba está funcionando correctamente. Cuando esta secuencia es completada, el indicador de ml/hr se encenderá y el flujo actual será mostrado en pantalla alternando con “A3”.

Pág. 21. Requerimientos de inspección:

- Inspeccione la caja y el cable eléctrico por si hubiera daños					12 meses

- Pruebas de seguridad eléctrica								12 meses

- Inspeccione el mecanismo de la bomba por si hubiera daños o desgaste excesivo		12 meses

- Limpie y lubrique el mecanismo								Luego de derrame de fluido / 12 meses

- Lleve a cabo auto-pruebas del instrumento							12 meses

- Lleve a cabo pruebas de funcionamiento							12 meses

- Pruebas de verificación de precisión de flujo						12 meses

- Calibración de presión (si fuera necesario)							12 meses

Las instrucciones detalladas para realizar las inspecciones periódicas y el mantenimiento pueden ser encontradas en el manual de mantenimiento del instrumento y boletines de mantenimiento que suplementan al manual de mantenimiento.

- Bomba de jeringa Alaris PK (manual del usuario):

Pág. 32. Mantenimiento. Procedimientos de mantenimiento rutinario:

Para garantizar que esta bomba se mantiene en buenas condiciones de funcionamiento, es importante mantenerla limpia y realizar los procedimientos rutinarios que se describen a continuación. Todas las operaciones deben ser llevadas a cabo únicamente por personal técnico especializado y según el Manual de mantenimiento técnico (TSM).

Al menos una vez al año:

- Inspeccione el cable y el enchufe por si hay daños.

- Realice las pruebas de funcionamiento como se describe en el Manual de mantenimiento técnico.

- Ponga la bomba en funcionamiento con la batería hasta que salte la alarma de batería baja, después cargue la batería para confirmar que funciona y que se carga.

Pág. 32. Mantenimiento. Funcionamiento con batería:

La batería interna recargable permite continuar el funcionamiento cuando no se dispone de corriente eléctrica, por ejemplo durante el traslado de un paciente o en caso de fallo de corriente. Una batería completamente cargada permite la infusión durante 4 horas con flujos de infusión normales. Desde que se produce la alarma de batería baja se necesitan unas 2,5 horas de conexión a la red para recargarla al 90 %, tanto si se utiliza la bomba como si no.

La batería no necesita mantenimiento, es de níquel-metal hidruro sellada, y no requiere revisiones. Sin embargo, para obtener un funcionamiento óptimo, asegúrese de que la batería está completamente cargada después de una descarga completa, antes de su almacenamiento, y a intervalos regulares de 3 meses durante el mismo.

La retención de la carga se degradará paulatinamente. Cuando la retención de la carga sea crítica, la batería interna se deberá sustituir cada 3 años.

- Bomba Alaris Signature Edition GOLD (instrucciones de uso):

Pág 115. Mantenimiento. Requisitos de inspección:

Para asegurar que el instrumento se conserve en buen estado de funcionamiento se requieren inspecciones tanto regulares como periódicas.

Inspecciones regulares: Limpieza (según se requiera). Inspección para daños: Caja, cable de comunicación y cable eléctrico (cada uso). Secuencia de arranque (cada 	uso).

Inspecciones de mantenimiento preventivo cada 12 meses:

- Ciclo de regeneración de la batería.

- Prueba de corte de flujo.

- Prueba funcional.

- Prueba de fuga de corriente a tierra.

- Prueba de resistencia a tierra

- Calibración de la presión.

- Calibración de precisión de flujo.

- Inspección regular.

- Reposición del tiempo.

- Infusor de anestesia ANNE (manual de funcionamiento del sistema):

6.3 Servicio de mantenimiento y reparación. Nota: El manual de servicios técnicos ANNE se encuentra disponible y puede solicitarse por medio de la oficina de ventas local de Abbott.

Ventilador de urgencia Oxylog 2000.

Instrucciones de uso.

Intervalos de mantenimiento (pág. 40):

Acumulador interno de NiCd 		Cambiar cuando aparezca durante el proceso de carga el mensaje »Acum. defectuoso«,página 41. Cambiar a más tardar cada 2 años.

Baterías alcalinas internas 		Cambiar a más tardar cuando aparezca el mensaje »Bat. vacía« o »Cambiar Batería«.

Inspección y mantenimiento 		Cada 2 años, por personal especializado.

Manorreductor revisión 			Al cabo de 6 años, a fondo por técnicos especializados.

# FASE 3: Traslado del paciente a Reanimación

| Modo de fallo | Error | Causas potenciales | Severidad | Probabibilidad | Puntuación | Proceder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fallo en la apertura o cierre de puertas |  |  | 1 | 4 | 4 | No* |
| Traslado sin el personal definido |  |  | 3 | 2 | 6 | No |
| Falta de material de asistencia urgente |  |  | 4 | 4 | 16 | Sí |
|  | 3A1 | Olvido de material de quirófano | 4 | 4 | 16 | Sí |
|  | 3A2 | Inexperiencia | 4 | 3 | 12 | No |
|  | 3A3 | Ambú no disponible | 4 | 4 | 16 | No |
|  | 3A4 | Falta de documentación que especifique necesidad de llevar material | 4 | 4 | 16 | Sí |
| Caída del paciente |  |  | 3 | 4 | 12 | Sí |
|  | 3A5 | Falta de barras de contención | 3 | 3 | 9 | Sí |
|  | 3A6 | Falta de procedimiento que establezca uso de barras | 3 | 4 | 12 | Sí |
| Caída de bala de oxígeno |  |  | 2 | 4 | 8 | Sí |
|  | 3A7 | Falta de soporte específico | 2 | 4 | 8 | Sí |
|  | 3A8 | Mala manipulación | 2 | 2 | 4 | Sí |
| Bala de oxígeno vacía |  |  | 4 | 2 | 8 | No |
| Monitor de transporte inoperante |  |  |  |  |  |  |
|  | 3A9 | Batería descargada |  |  |  |  |
|  | 3A10 | Desacoplamiento de batería |  |  |  |  |
|  | 3A11 | Mal mantenimiento del monitor |  |  |  |  |
|  | 3A12 | Caída del monitor de transporte |  |  |  |  |
| Fallo de bomba de infusión |  |  | 4 | 2 | 8 | Sí |
|  | 3A13 | Batería descargada | 4 | 2 | 8 | No |
|  | 3A14 | Mal mantenimiento | 4 | 1 | 4 | Sí |
| Mal funcionamiento del respirador de transporte |  |  | 4 | 2 | 8 | Sí |
|  | 3A15 | Fuga | 4 | 2 | 8 | Sí |
|  | 3A16 | Mala conexión | 4 | 2 | 8 | Sí |
|  | 3A17 | Agotamiento batería | 4 | 1 | 4 | No |
|  | 3A18 | Bala de oxígeno vacía | 4 |  |  |  |
|  | 3A19 | Avería | 4 | 1 | 4 | ¿No? |

Monitor Viridia M3 Hewlett Packard (Guía del usuario):

Pág. 198. Comprobaciones de mantenimiento.

Calendario de mantenimiento recomendado

- Inspección del sistema y los cables						Todos los días.

- Limpieza									Según sea necesario.

- Comprobaciones de seguridad de acuerdo con IEC 601-1.			Después de la instalación, al menos una vez al año, después de una reparación o 										según sea necesario.

- Sincronización del monitor y del desfibrilador.					Al menos una vez al año, después de una reparación o según sea necesario.

- Procedimientos de prueba funcional.						Al menos una vez al año, después de una reparación o según sea necesario.

- Seguro de rendimiento (incluido el relé de llamada a la enfermera)		Al menos una vez al año, después de una reparación o según sea necesario.

- Cambiar luz de fondo.								Después de 3 años de uso continuo o según sea necesario.

- Calibración de la presión no invasiva.						Cada 2 años o según sea necesario.

- Calibración de la temperatura.							Cada 2 años.

# Fase 4: Ingreso en  Reanimación

| Modo de fallo | Error | Causas potenciales | Severidad | Probabibilidad | Puntuación | Proceder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mal funcionamiento respirador de Reanimación |  |  | 4 | 4 | 16 | Sí |
|  | 4C1 | Respirador no comprobado o mal montado | 4 | 1 | 4 | Sí |
|  | 4C2 | Respirador mal programado | 4 | 4 | 16 | Sí |
| Alteración en la infusión de fármacos administrados mediante bomba de infusión |  |  | 4 | 2 | 8 | Sí |
|  | 4D1 | Utilización de sistemas que permiten flujo libre | 4 | 2 | 8 | Sí |
|  | 4D2 | Sustitución de bomba de infusión de quirófano | 4 | 1 | 4 | Sí |
|  | 4D3 | Dilución diferente entre quirófano y reanimación | 4 | 2 | 8 | Sí |
| Transmisión incompleta de información |  |  | 3 | 4 | 12 | Sí |
|  | 4E1 | Desconocimiento de información que se debe transmitir | 3 | 4 | 12 | Sí |
|  | 4E2 | Alta carga de trabajo en Reanimación | 3 | 4 | 12 | Sí |
|  | 4E3 | Prisa del personal de quirófano | 3 | 4 | 12 | Sí |
|  | 4E4 | Ausencia de anestesista | 3 | 4 | 12 | Sí |
| Ausencia de documentación |  |  | 2 | 4 | 8 | Sí |
|  | 4E5 | Olvido | 2 | 4 | 8 | Sí |
|  | 4E6 | Historia incompleta desde planta | 2 | 4 | 8 | No* |
| Inspección incompleta o no realizada por anestesista al paciente |  |  | 3 | 4 | 12 | Sí |
|  | 4F1 | Alta carga de trabajo | 3 | 4 | 12 | Sí |
|  | 4F2 | Falta de hábito | 3 | 4 | 12 | Sí |
|  | 4F3 | Ausencia de anestesista | 3 | 4 | 12 | Sí |
| Inspección incompleta o no realizada por enfermera al paciente |  |  | 3 | 4 | 12 | Sí |
|  | 4F4 | Alta carga de trabajo | 3 | 4 | 12 | Sí |
|  | 4F5 | Falta de hábito | 3 | 2 | 6 | Sí |

Resumen de medidas propuestas

Fase 1: Preparación del traslado

A. Medidas dirigidas a evitar el modo de fallo “Caída de bala de oxígeno”.

El grupo ha constatado que el almacenamiento de las balas de oxígeno y otros gases en el bloque quirúrgico así como el transporte de las balas de oxígeno durante el traslado de pacientes adolece de deficiencias importantes. Si bien es cierto que las balas se revisan cada quince días por los celadores del bloque quirúrgico para comprobar su nivel de llenado, hemos comprobado que no existe una separación entre las balas vacías y las llenas, quedando esta circunstancia de orden a criterio del celador correspondiente. De igual forma, las balas de los distintos gases (oxígeno, protóxido de nitrógeno, argón, dióxido de carbono) no están separadas unas de otras en su lugar de almacenamiento –ni siquiera existe una separación entre las balas de oxígeno y las del resto de gases- y tampoco existe ningún elemento de protección que mantenga las balas en posición vertical e impida su caída y daño. Por otro lado, el transporte de las balas de oxígeno en la cama se realiza habitualmente sin el soporte adaptado para ser colgado en la barra de la cama, debido a que una vez dejada ésta en Reanimación el celador tendría que regresar al bloque quirúrgico llevando en la mano la bala junto con el soporte, que tiene los bordes afilados y podría causarle daños. Esta modalidad de transporte ha ocasionado en alguna ocasión la caída de la bala de oxígeno y en muchas otras la rotura de los caudalímetros.

- Formación de celadores sobre transporte y almacenamiento de balas de oxígeno y otros gases. Se recomienda que esta formación se realice, entre otras, mediante:

- Sesiones dirigidas a celadores y con control de asistencia mediante firma.

- En estas sesiones se entregará como material complementario una documentación relativa a la seguridad en el transporte y almacenamiento de balas de gases. La entrega de dicha documentación se registrará mediante la firma de recibí.

- Se recomienda finalmente la creación de un grupo de trabajo que defina en un documento todos los aspectos relativos al almacenamiento y transporte de balas de gases. Este documento se entregará a todos los celadores actualmente en plantilla y formará parte de la documentación que se entregará a los celadores de nueva incorporación.

- El lugar de almacenamiento de las balas de gases debería disponer de un sistema de soporte o contención que asegurase las balas de gases en posición vertical e impidiese su caída.

- Modificación de los carros de transporte actuales para dotarlos de un soporte que permita colgarlos en las camas además del transporte rodado.

- Asegurar la disponibilidad de carros de transporte suficientes para poder realizar todos los traslados que necesiten bala de oxígeno.

B. Medidas dirigidas a evitar el modo de fallo “Falta de empapador o empapador mal colocado”.

Durante la intervención quirúrgica la auxiliar de enfermería debe realizar la cama del paciente dejando al menos un empapador en la zona genital y otro en la zona de la cirugía.  De este modo si se producen pequeñas pérdidas de orina o el paciente mancha de sangre los apósitos se evitaría tener que cambiar toda la ropa de la cama, con el consiguiente dolor y malestar de un paciente recién intervenido. Sin embargo, el grupo ha considerado que con mucha frecuencia no se coloca el empapador en absoluto o éste está mal colocado y de este hecho puede derivarse un importante daño al paciente.

- Formación y concienciación de todo el personal.

- Sesión de formación con control de asistencia.

- Documentación con recibí a todo el personal.

- Incorporación de esta documentación a la que deberían recibir las auxiliares de enfermería de nueva incorporación.

- Presentar al personal de Reanimación los resultados de este análisis en modo de fallo y sus efectos (AMFE).

- Enviar el informe del AMFE al supervisor de Reanimación.

- Modificar el registro de ingreso y alta de pacientes de Reanimación para incorporar las condiciones de llegada del paciente en cuanto a colocación de empapadores y otros aspectos. Control de eficacia de la medida mediante la revisión periódica del porcentaje de pacientes que llegan a Reanimación con los empapadores correctamente colocados.

C. Medidas dirigidas a evitar el modo de fallo “No comunicación del traslado”.

La falta de comunicación del ingreso de un paciente en Reanimación procedente de quirófano puede suponer que el paciente no tenga cama disponible y deba volver a quirófano para poder contar con monitorización y una asistencia adecuada. Pese a la existencia en Reanimación de un teléfono dedicado a recibir las llamadas de quirófano es demasiado frecuente la llegada de pacientes sin comunicación previa.

- Realización de láminas autoadhesivas en las que se recuerde la necesidad de llevar material de asistencia durante el traslado (Ambú, Guedel y mascarilla) así como de llamar a Reanimación. Estas láminas se adherirían en el exterior de los cristales de las puertas de todos los quirófanos para no interferir con la limpieza de éstos.

- Modificar el registro de ingreso y alta de pacientes de Reanimación para incorporar la realización de llamada previa. Control de eficacia de la medida mediante la revisión periódica del porcentaje de pacientes que llegan a Reanimación sin comunicación previa.

Fase 2: Movilización del paciente a la cama.

D. Medidas dirigidas a evitar el modo de fallo “Desconexión accidental de sonda vesical”.

La desconexión accidental entre la bolsa colectora y la sonda vesical aumenta el riesgo de infección al abrir un sistema cerrado y puede ocasionar la adopción de medidas terapéuticas innecesarias. Por ejemplo, ha sido comunicada la administración de furosemida a un paciente supuestamente oligúrico en el que el problema era, en realidad, la desconexión entre la sonda vesical y la bolsa colectora. El grupo ha constatado que coexisten en quirófano dos versiones distintas –bien es cierto que con diferencias de pequeña entidad- de un protocolo de sondaje vesical, ninguno de los cuales lleva indicación de fecha ni número de versión por lo que es imposible saber cuál de ellos está en vigor. En ninguno de los protocolos se consigna la importancia de realizar una conexión firme entre la sonda y la bolsa colectora.

- Instar a la comisión de cuidados del hospital la modificación del protocolo de sondaje vesical para incluir la importancia de realizar una conexión firme (“apretando y girando”) de la sonda vesical a la bolsa colectora.

- Recomendar a la comisión de cuidados la inclusión en este y en todos los demás protocolos que dependan de la misma del número de versión y/o fecha de aprobación, así como verificar la retirada de versiones anteriores de todas las unidades asistenciales.

- Incluir el protocolo de sondaje vesical como parte de la documentación que se debe entregar con firma de recibí al personal de nueva incorporación.

- Realizar un documento en el que se defina la asignación de tareas a los distintos estamentos en la movilización y el traslado de pacientes. Este documento se presentará en una sesión con control de asistencia mediante firma y se entregará con firma de recibí al personal actualmente en plantilla y al personal nuevo conforme se vaya incorporando al hospital.

E. Medidas dirigidas a evitar el modo de fallo “Extracción accidental de drenajes quirúrgicos”.

- Realizar un documento en el que se defina la asignación de tareas a los distintos estamentos en la movilización y el traslado de pacientes. Este documento se presentará en una sesión con control de asistencia mediante firma y se entregará con firma de recibí al personal actualmente en plantilla y al personal nuevo conforme se vaya incorporando al hospital.

- Registro de la extracción accidental de drenajes quirúrgicos en la hoja de circulante. Dicho registro puede realizarse mediante la incorporación de una casilla de verificación –lo que supondría poco trabajo para la persona que rellena el formulario. Sin embargo, el registro definido debería poder medirse periódicamente para controlar el número de drenajes extraídos.

F. Medidas dirigidas a evitar el modo de fallo “Extracción accidental de sonda nasogástrica”.

- Realizar un documento en el que se defina la asignación de tareas a los distintos estamentos en la movilización y el traslado de pacientes. Este documento se presentará en una sesión con control de asistencia mediante firma y se entregará con firma de recibí al personal actualmente en plantilla y al personal nuevo conforme se vaya incorporando al hospital.

- Registro de la extracción accidental de sondas nasogástricas en la hoja de circulante. Dicho registro puede realizarse mediante la incorporación de una casilla de verificación –lo que supondría poco trabajo para la persona que rellena el formulario. Sin embargo, el registro definido debería poder medirse periódicamente para controlar el número de sondas nasogástricas extraídas.

- Compra de dispositivos de fijación específicos para sonda nasogástrica.

- Elaboración de recomendaciones sobre fijación de sonda nasogástrica.

G. Medidas dirigidas a evitar el modo de fallo “Extracción accidental de vía venosa”.

- Realizar un documento en el que se defina la asignación de tareas a los distintos estamentos en la movilización y el traslado de pacientes. Este documento se presentará en una sesión con control de asistencia mediante firma y se entregará con firma de recibí al personal actualmente en plantilla y al personal nuevo conforme se vaya incorporando al hospital.

- Registro de la extracción accidental de vías venosas en la hoja de circulante. Dicho registro puede realizarse mediante la incorporación de una casilla de verificación –lo que supondría poco trabajo para la persona que rellena el formulario. Sin embargo, el registro definido debería poder medirse periódicamente para controlar el número de vías venosas extraídas.

- Fijar el sistema de suero a lo largo del brazo del paciente mediante esparadrapos hipoalergénicos que se retirarán al salir de quirófano.

H. Medidas para evitar el modo de fallo “Desconexión accidental”.

- Sesiones de formación sobre el riesgo de desconexión accidental.

- Con respecto a conexiones seguras sólo se hemos encontrado lo que en la literatura se denomina “locking connectors", patentados por G. P. Anthony en Canadá (UNIVERSAL LOCKING CONNECTOR FOR HUMAN BREATHING SYSTEMS, CA 2083451) y al parecer comercializados en ese país. Sin embargo, no hemos encontrado comercialización de estos productos en España. Por tanto, quedaría insistir en comprobación antes de uso y comunicación de todas las desconexiones al sistema de comunicación de incidentes.

I. Medidas para evitar el modo de fallo “Caída del paciente”.

- Realizar un documento en el que se defina la asignación de tareas a los distintos estamentos en la movilización y el traslado de pacientes. Este documento se presentará en una sesión con control de asistencia mediante firma y se entregará con firma de recibí al personal actualmente en plantilla y al personal nuevo conforme se vaya incorporando al hospital.

- Registro de las caídas del paciente en quirófano. Considerando la gravedad de un incidente de este tipo se debería realizar un análisis de cada uno de los casos mediante la estrategia del análisis de causa raíz o similar.

- Realizar un mantenimiento preventivo de las camas del hospital, dado que se han comunicado varios incidentes relacionados con desplazamientos de camas en el traslado de pacientes desde la mesa de quirófano a las camas pese a estar éstas frenadas.

- Definir un procedimiento para la revisión de las camas en las que se detecte algún defecto.

- Redactar una alerta sobre el riesgo de desplazamiento de camas frenadas y enviarlo a todo el personal implicado en el bloque quirúrgico.

- Realizar formación de nuevos celadores sobre las maniobras que deben realizar con la cama durante el traslado de los pacientes.

J. Medidas para evitar el modo de fallo “Caída de bomba de infusión”.

- Compra de pies de suero de grueso calibre para fijación de bombas de infusión.

- Retirada progresiva de todos los pies de suero de calibre estrecho, considerados inestables y peligrosos. En el sistema de comunicación de incidentes en anestesia existe una caída de pie de suero de estas características al colgar en él una bolsa de tres litros de solución sin electrolitos para cirugía urológica.

- Compra de soportes de suero gruesos para camas (incluir aquí una foto de los dos tipos de soportes).

- Compra de soportes de suero gruesos para camas de críticos.

K. Medidas para evitar el modo de fallo “Fallo de bomba de infusión”.

- Formación sobre importancia de enchufar bombas de infusión.

- Asegurar un número de enchufes o bases suficientes para todas las bombas y aparatos con batería interna disponibles.

- Definir un procedimiento de verificación operativa para todas las bombas de infusión y fijarlo en cada una de ellas.

- Contratación de un programa de mantenimiento preventivo que siga las recomendaciones de mantenimiento de las bombas realizadas por el fabricante.

L. Medidas dirigidas a evitar el modo de fallo “Mal funcionamiento del ventilador de transporte”.

- Comunicar a jefe de anestesia y a Dräger el riesgo de mala conexión entre respirador y bala de oxígeno debido a un mal diseño de la conexión.

- Realizar y difundir una alerta dirigida a todo el personal implicado sobre el riesgo de mala conexión.

- Elaborar una lista de comprobación antes de cada uso del respirador, tal como figura en el manual de usuario.

- Solicitar que la unidad de anestesia (o quienes determinemos que sea recomendable) reciba un informe de cada actuación de mantenimiento.

Fase 3: Traslado a Reanimación.

LL. Medidas para evitar el modo de fallo “Falta de material para asistencia urgente durante el traslado”.

- Realización de láminas autoadhesivas en las que se recuerde la necesidad de llevar material de asistencia durante el traslado (Ambú, Guedel y mascarilla) así como de llamar a Reanimación. Estas láminas se adherirían en el exterior de los cristales de las puertas de todos los quirófanos para no interferir con la limpieza de éstos.

- Elaboración de un protocolo en el que se defina el material necesario para una atención urgente durante el traslado. Este protocolo debería necesariamente incluir:

- Material necesario para atención urgente.

- Comprobación de su disponibilidad, frecuencia de ésta y persona encargada de la misma.

- Documentación y registro de comprobación del material.

- Establecimiento de indicadores de cumplimiento de protocolo, de forma que se pueda evaluar si, una vez realizado y presentado el protocolo a toda la plantilla de quirófano, el protocolo se cumple.

- Presentación del protocolo al personal del bloque quirúrgico en una sesión con control de asistencia mediante firma.

- Entrega del protocolo con firma de recibí a todo el personal del bloque quirúrgico.

- Incorporación del protocolo a la documentación que se debe entregar al personal de nueva incorporación.

M. Medidas para evitar el modo de fallo “Caída del paciente” durante la fase 3.

- Elaborar un procedimiento que especifique el uso de barras de contención en el bloque quirúrgico. Este procedimiento debe incluir:

- Tipo de pacientes que deben llegar a quirófano con barras de contención en sus camas.

- Definir un pequeño stock de barras en quirófano.

- Asegurar un número de barras de contención suficientes para utilizar en los pacientes en los que se defina.

N. Medidas para evitar el modo de fallo “Monitor de transporte inoperante”.

- Mantenimiento preventivo del monitor de transporte de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

- Compra de una bandeja o soporte para llevar el respirador y el monitor.

Fase 4: Ingreso en Reanimación.

Ñ. Medidas para evitar el modo de fallo “Mal funcionamiento del respirador de Reanimación”.

- Realizar una alerta dirigida a los anestesistas para recordar el arranque del respirador Evita con flujo bajo por defecto.

- Contactar con Dräger para cambiar el flujo que aparece por defecto.

O. Medidas para evitar el modo de fallo “Alteración en la infusión de fármacos administrados mediante bomba”.

- Sustitución de bombas de quirófano por bombas similares a las nuevas de Reanimación que utilizan sistemas que impiden el flujo por gravedad.

- Mientras la sustitución se produce, fijar un adhesivo en las puertas de las bombas antiguas advirtiendo de dicho riesgo (quizá IVAC pueda pagarlos).

- Homologar las tablas de preparación de fármacos vasoactivos para que sus concentraciones sean iguales en quirófano y Reanimación.

- Exponer dichas tablas en todos los quirófanos en lugar visible, retirando versiones previas.

- Enviar un correo a todo el personal alertando de dicho cambio.

P. Medidas para evitar el modo de fallo “Transmisión incompleta de información”.

- Puesto que la información que se debe transmitir entre el personal de quirófano y reanimación está definido en un documento existente, se debería difundir ese documento entre todo el personal e incluirlo entre la documentación que debe entregarse al personal de nueva incorporación.

Q. Medidas para evitar el modo de fallo “Ausencia de documentación”.

- Realización de láminas autoadhesivas en las que se recuerde la necesidad de llevar documentación, material de asistencia durante el traslado (Ambú, Guedel y mascarilla) así como de llamar a Reanimación. Estas láminas se adherirían en el exterior de los cristales de las puertas de todos los quirófanos para no interferir con la limpieza de éstos.

- Aunque en la causa potencial “Falta de documentación cuando el paciente llega a quirófano” el grupo ha considerado que no procede adoptar medidas dada su detectabilidad, también señala que dada su frecuencia se deberían tomar medidas para evitar que continuara produciéndose en el futuro. En este sentido, insta a la supervisora de quirófano para que junto con las supervisoras de planta de hospitalización solucionen el problema.

R. Medidas para evitar el modo de fallo “Inspección no realizada del paciente por un anestesista”.

- Definir la exploración básica que debe realizar un anestesista al ingreso de un paciente en Reanimación.

- Incluir esta exploración en la formación de los residentes.

- Definir el grupo de pacientes en los que es imperativa la existencia de un anestesista al ingreso.

S. Medidas para evitar el modo de fallo “Inspección no realizada del paciente por una enfermera”.

- Definir la exploración básica que debe realizar una enfermera al ingreso de un paciente en Reanimación.

- Incluir esta exploración en la formación de los estudiantes de enfermería.

Otras medidas

En algunos modos de fallo o causas potenciales el grupo considera que, pese a que el resultado del algoritmo es no proceder, se deben adoptar medidas:

- Falta de abrigo del paciente (fase 2): Se debería asegurar que los pacientes procedentes de planta de hospitalización llegan con sábana y colcha. Además, para aquellos casos en los que no lleguen con esa ropa de cama y para los pacientes de urgencias que habitualmente llegan sólo con una sábana, se debería dotar al bloque quirúrgico de un stock mínimo de sábanas, colchas y mantas.

- Fallo en la apertura o cierre de puertas (fase 3): Se debería dotar a todas las puertas de quirófano de un sensor de paso que evite el cierre de las mismas durante la salida o entrada del personal.